Validace a verifikace laboratorních metod v oboru patologie. Dokument Společnosti patologů ČLS JEP 2010. Verze 1.0 4/1/2011


Validace a verifikace laboratorních metod v oboru patologie

Vypracoval: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc., 10.1.2011
Dokument schválen výborem  Společnosti českých patologů ČLS JEP 11.1.2011
Adresáti: Laboratoře oboru patologie v ČR, Český institut pro akreditaci (ČIA), Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (NASKL), Rada pro akreditaci ČLS JEP.
Úvod

Výstupem patologického vyšetření je diagnostický závěr, bioptický, cytologický nebo autoptický. Jeho vznik je procesem, do kterého vstupují klinická data, včetně výsledků zobrazovacích a laboratorních metod, makroskopický nález, základní a speciální vyšetření cytologická a histologická, případně vyšetření molekulárně biologická. Tyto vstupy jsou indikovány a následně interpretovány patologem, který vkládá do procesu svou erudici a v souladu se současnými poznatky oboru vytváří diagnostický závěr. Z výše uvedeného plyne obtížná standardizovatelnost výstupů, které mají většinou komplexní slovní charakter, v části případů doplněný strukturovanými údaji (číselníky ICD-O a další). Běžné postupy validace a verifikace instrumentálních laboratorních metod zde lze uplatnit jen omezeně na některé dílčí metodické postupy. Na místě je však uplatnění postupů externí a interní kontroly kvality diagnostiky, spolu se splněním kvalifikačních požadavků a minimálního personálního obsazení. Tyto standardy jsou obsahem dalších dokumentů Společnosti českých patologů ČLS JEP.

Část výstupů v oboru patologie se však může blížit i běžným výstupům laboratorních vyšetření. Jedná se zejména o průkaz diagnosticky nebo terapeuticky důležitých markerů se samostatným kvantifikovaným klinicky relevantním výstupem. Ten má většinou charakter binární (pozitivní-negativní), případně je semikvantitativní. Rovněž řada pomocných vyšetření využívaných v procesu tvorby diagnózy může podléhat běžným laboratorním postupům verifikace a validace. Těmito výstupy se zabývá předkládaný dokument.

Validace a verifikace je laboratorních metod je nutnou podmínkou udělení auditu, akreditace či jiného osvědčení kvality.

Validace a verifikace pomocných vyšetření používaných ke tvorbě diagnózy (základní a speciální histologická a cytologická barvení, histochemické metody, imunohistochemie, in-situ hybridizace)

Metody jsou validovány podle validačního plánu (minimálně 1x ročně, dle potřeby lze stanovit častější intervaly pro jednotlivé metody). Validační plán musí být v laboratoři stanoven a provedení validace u jednotlivých metod doloženo zápisem. Absolvování externího hodnocení kvality (EHK) není u pomocných vyšetření povinné. Pokud je EHK absolvováno s vyhovujícím výsledkem, lze to považovat za validaci metody.
Výběr metod a standardní operační protokoly (SOP) se opírají o 

odbornou literaturu
mezinárodní standardy

doporučení a standardy Společnosti českých patologů ČLS JEP
Materiál a chemikálie: 

Není nutná certifikace IVD (in vitro diagnostika). Při změně dodavatele nebo šarže proběhne validace níže popsaným způsobem. Pokud se jedná o kompletní IVD certifikovaný kit s IVD, jedná se o tzv. verifikaci (validaci již provedl výrobce). V našem případě jsou verifikační a validační postupy shodné.

Validace/verifikace se provádí:

Při zavedení nové metody, při převzetí metody (typu in house) z jiné laboratoře nebo z publikace
Při zavedení nové chemikálie nebo změně šarže

Ukazuje-li kontrola kvality přetrvávající problém

Při významné změně použitého přístrojového vybavení
Dle validačního plánu (minimálně 1x ročně, dle potřeby lze stanovit častější intervaly pro jednotlivé metody). Validační plán musí být v laboratoři stanoven a provedení validace u jednotlivých metod doloženo zápisem.
Vlastní provedení validace/verifikace
Kvalitativní metoda:

použití pozitivní a negativní kontroly, může jít o kontrolu vnitřní ve vyšetřovaném materiálu, případně o kontrolní materiál k tomuto účelu dlouhodobě uchovávaný, pokud není pozitivní i negativní vnitřní kontrola ve vyšetřovaném materiálu přítomna.
Kvantitativní nebo semikvantitativní metoda


jako výše, navíc postup zahrnuje:


ověření pracovního rozsahu měření: pomocí vyšetření nejméně 4 vzorků s různou úrovní pozitivity, jeden z nich s hodnotou 0/negativní


ověření opakovatelnosti: výše uvedené vyšetření opakované s časovým odstupem musí vést k identickému výsledku 

Validace a verifikace vyšetření se samostatným kvantifikovaným klinicky relevantním výstupem (speciální histologická a cytologická barvení, histochemické metody, imunohistochemie, in-situ hybridizace)
Metody jsou validovány a verifikovány podle validačního plánu (minimálně 1x ročně, dle potřeby lze stanovit častější intervaly pro jednotlivé metody). Validační plán musí být v laboratoři stanoven a provedení validace u jednotlivých metod doloženo zápisem. Absolvování EHK je povinné, pokud je dostupná v ČR. Pokud je EHK absolvována s vyhovujícím výsledkem, lze to považovat za validaci/verifikaci metody.

Výběr metod a standardní operační protokoly (SOP) se opírají o 

odbornou literaturu

mezinárodní standardy

doporučení a standardy Společnosti českých patologů ČLS JEP
postupy dané a doporučené výrobcem u IVD kitů a chemikálií

Materiál a chemikálie : 


Je třeba používat IVD certifikované kity a chemikálie pokud je to smluvně zakotveno u příslušného výkonu. Pokud jsou při dostupnosti certifikovaných kitů použity in-house metody a chemikálie necertifikované, je nutná před jejich nasazením a dále dle validačního plánu křížová validace s certifikovanou metodou. Pokud se jedná o kompletní kit s IVD certifikací, jedná se o tzv. verifikaci (validaci již provedl výrobce). V našem případě jsou verifikační a validační postupy shodné.


Validace/verifikace se provádí:

Při zavedení nové metody, při převzetí metody z jiné laboratoře nebo z publikace

Při zavedení nové chemikálie nebo změně šarže

Ukazuje-li kontrola kvality přetrvávající problém

Při významném změně použitého přístrojového vybavení

Dle validačního plánu (minimálně 1x ročně, dle potřeby lze stanovit častější intervaly pro jednotlivé metody). Validační plán musí být v laboratoři stanoven a provedení validace u jednotlivých metod doloženo zápisem
Vlastní provedení validace/verifikace
Kvalitativní metoda:

použití pozitivní a negativní kontroly, může jít o kontrolu vnitřní ve vyšetřovaném materiálu, případně o kontrolní materiál k tomuto účelu dlouhodobě uchovávaný, pokud není pozitivní i negativní vnitřní kontrola ve vyšetřovaném materiálu přítomna.

Kvantitativní nebo semikvantitativní metoda


jako výše, navíc postup zahrnuje:


ověření pracovního rozsahu měření: pomocí vyšetření nejméně 4 vzorků s různou úrovní pozitivity, jeden z nich s hodnotou 0/negativní


ověření opakovatelnosti: výše uvedené vyšetření opakované s časovým odstupem musí vést k identickému výsledku 


úspěšné absolvování EHK, pokud je v ČR dostupná, minimálně 1x ročně


při křížové validaci s certifikovanou metodou musí být výsledky u kvalitativní i semikvantitativní metody shodné. Křížovou validací se rozumí vyšetření shodného materiálu oběma metodami. K provedení vyšetření certifikovanou metodou je možno využít službu jiného pracoviště, které jí disponuje. Úspěšné absolvování EHK pořádané certifikovanou autoritou (SEKK, CAP, UK NEQUAS apod.) může křížovou validaci nahradit.
Strana 2/3

